TP n° 1 - Session 2001                                                                                                                          Page 1/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 1

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :				     Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :			     Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur:								     Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :				     Page 5/5

- un document "sujet" destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :		         Page 1/4 à 4/4

- un exemple de document technique (notice du pH-mètre )       			      Annexe

CHIMIE I

ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE

TP n° 1 - Session 2001										     Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

les savoir-faire expérimentaux suivants :

- étalonner un appareil,

- exploiter les indications d’un document technique,

- utiliser un appareil de mesure (pH-mètre)

- utiliser la verrerie courante de laboratoire,

- exécuter un protocole expérimental,

- respecter les règles de sécurité.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe .

- Déroulement : voir le sujet élève .

- Remarque : Le pH-mètre à choisir pour ce TP  doit pouvoir être étalonné par réglage successif de la température de travail et du pH à l’aide de deux solutions étalons (pH 7,01 et pH 4,01).

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

- Si le geste ou la procédure observé n'est pas rigoureusement celui ou celle attendu l'étoile ne sera pas attribuée.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP n° 1 - Session 2001										     Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE .

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- blouse, lunettes,

- 1 pH-mètre avec notice et tournevis pour réglage (si nécessaire ),

- 1 électrode combinée, reliée au pH-mètre,

- 1 thermomètre (classique ou électronique),

- 1 bécher de 250 mL rempli d’eau du robinet, étiqueté “ stockage de l’électrode ”,

- 1 bécher 100 mL étiqueté “solution d’acide chlorhydrique 0,10 mol/L ”,

- 1 bécher 100 mL étiqueté “solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L ”,

- 1 bécher 100 mL haut  étiqueté “solution d’étalonnage pH 7,0 ”,

- 1 bécher 100 mL haut  étiqueté “solution d’étalonnage pH 4,0 ”,

- 1 pipette de 2 mL munie d’un dispositif d’aspiration (à défaut on pourra utiliser une pipette graduée de 5 mL),

- 1 fiole jaugée 100 mL avec bouchon (ou morceau de film plastique étirable ),

- 2 pissettes d’eau distillée,

- 1 erlenmeyer marqué “ Récupération de produits usagés ”,

- papier absorbant,

- solution d’acide chlorhydrique titrée à 0,10 mol/L,

- solution d’étalonnage pH 7,0 (solution tampon),

- solution d’étalonnage pH 4,0 (solution tampon),

POSTE PROFESSEUR :

- un appareil de chaque sorte en secours.

PRÉPARATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE pH-MÈTRE :

- veiller à dérégler de manière significative les potentiomètres de réglage (température de  travail, étalonnage à pH 7,0, étalonnage de la pente), pour que l’indication portée sur l’afficheur diffère sans ambiguïté de la valeur du pH (dans notre essai pH = 2,7 ; valeur de l’afficheur : 4,2) ;

- établir à partir de la notice constructeur une notice simplifiée de l’appareil (voir exemple de notice  ci-joint) permettant à l’élève d’identifier les différents modes d’utilisation  ainsi que les méthodes de réglages utilisées (tournevis ou …) .

TP n° 1 - Session 2001										     Page 4/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

#### ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

##### GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE

Nom et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| ### Appel n° 1 | Respecter les consignes de sécurité : - port des lunettes et de la blouse | * |
|  | Utiliser la pipette : - dispositif d’aspiration - rinçage - ajustage au trait de jauge | *** |
|  | Utiliser la fiole jaugée : - respect du protocole - ajustage au trait de jauge | ** |
| Appel n° 2 | Régler le potentiomètre température de travail | * |
|  | Régler le potentiomètre étalonnage à pH 7,0 | * |
|  | Respecter le protocole : - volume de solution tampon versée - nettoyage de l’électrode avant et après la mesure | ** |
| Appel n°3 | Mesurer le pH : - respect du protocole | ** |
|  | - pH voisin de 2,7 | ** |
| Appel n° 4 | Remettre en état le poste de travail | * |

TP n° 1 - Session 2001										     Page 5/5

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

###### ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE

Nom et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 15 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Calcul du pH et respect de la précision (1 + 0,5) | 1,5 |  |
| Appareil mal étalonné | 0,5 |  |
| Précautions à prendre pour le nettoyage de l’électrode (avant, après) | 1 |  |
| Valeurs égales à 0,10 unité pH près (1 point si autre réponse cohérente avec les résultats) | 2 |  |
| NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS | NOTE sur 20 |  |

TP n° 1 - Session 2001										     Page 1/4

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE

Nom et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- préparer une solution de concentration donnée ;

- mesurer son pH après étalonnage du pH-mètre.

TRAVAIL À RÉALISER :

1.Préparation d’une solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L .

- Enfiler une blouse et mettre des lunettes de protection.

- Verser environ 30 mL de la solution d’acide chlorhydrique titrée à 0,10 mol/L dans le bécher étiqueté “solution d’acide chlorhydrique 0,10 mol/L ”.

- Préparer la pipette jaugée de 2 mL munie de son dispositif d’aspiration, la fiole jaugée de 100 mL, son bouchon (ou morceau de film plastique étirable), et la pissette d’eau distillée.

- Lire attentivement le mode opératoire ci-dessous, puis appeler l’examinateur.

Appel n° 1

Devant l’examinateur, effectuer les manipulations suivantes :

- à l’aide de la pissette, verser de l’eau distillée dans la fiole jaugée sur une hauteur d’environ 1cm ;

- rincer la pipette à l’aide de la “ solution d’acide chlorhydrique 0,10 mol/L ”, la pipette étant munie de son dispositif d’aspiration ;

- prélever 2,0 mL de la solution d’acide dans le bécher “solution d’acide chlorhydrique               0,10 mol/L ” à l’aide de la pipette munie de son dispositif d’aspiration ;

- introduire cette prise d’essai dans la fiole jaugée ;

- compléter avec de l’eau distillée pour obtenir un volume total de solution de 100 mL ;

- fermer la fiole jaugée avec un bouchon (ou un morceau de film plastique étirable), et agiter la solution pour l’homogénéiser .

TP n° 1 - Session 2001										     Page 2/4

La solution ainsi préparée dans la fiole est une solution de concentration 0,0020 mol/L appelée “ solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L ”.

2. Indication du pH-mètre avant étalonnage

- Verser environ 50mL de la “ solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L ” dans le  bécher étiqueté “ solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L ”.

- Rincer l’électrode du pH-mètre à l’eau distillée, puis l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Plonger l’électrode dans le bécher “ solution d’acide chlorhydrique 0,0020 mol/L ”, sélectionner le mode affichage de pH (voir la notice du pH-mètre joint en annexe).

- Relever la valeur affichée sur l’écran.

Valeur :

- Éteindre l’appareil.

- Retirer l’électrode, la rincer à l’eau du robinet puis la replacer dans le bécher repéré “stockage de l’électrode ”.

La valeur théorique du  pH d’une solution se calcule avec la formule pH=−logH+,  H+ étant la concentration en ions hydronium dans la solution.

On admet que la concentration en ions hydronium [H+] vaut 0,020 mol/L, calculer le pH de la solution d’acide chlorhydrique. Arrondir au dixième.

  Calcul:

La valeur affichée par le pH-mètre est-elle en accord avec la valeur théorique ? Sinon quelle hypothèse peut expliquer la différence ?

Réponse :

3.Étalonnage du pH-mètre

En fait, comme tout appareil de mesure, le pH-mètre doit être préalablement étalonné pour que les résultats soient corrects.

Cet étalonnage doit être fait en agissant successivement sur les trois potentiomètres de réglage : la notice du pH-mètre jointe en annexe décrit la manière de régler ces potentiomètres.

TP n° 1 - Session 2001										     Page 3/4

 Étape 1 : réglage du potentiomètre température de travail.

L’électrode est toujours dans le bécher repéré “stockage de l’électrode ”.

- Mesurer la température  de cette solution à l’aide d’un thermomètre :

  =

- Sélectionner sur le pH-mètre le mode   affichage de température de travail  .

- Régler le potentiomètre température de travail pour que l’afficheur du pH-mètre indique la même température que le thermomètre.

- Éteindre l’appareil.

 Étape 2 : réglage du potentiomètre étalonnage à  pH 7,0  à l'aide d’une solution d’étalonnage.

Appel n° 2. Devant l’examinateur, effectuer les manipulations suivantes :

- verser dans le bécher étiqueté “solution d’étalonnage pH 7,0 ”, environ 40 mL de la solution tampon pH 7,0 ;

- rincer l’électrode du pH-mètre à l’eau distillée, l'essuyer délicatement avec du papier absorbant ;

- plonger l’électrode dans le bécher “ solution d’étalonnage pH 7,0 ” ;

- régler le pH-mètre en mode  affichage de température de travail  et faire vérifier le réglage précédent ;

- sélectionner le mode  mesure de pH  ; remuer doucement l’électrode pendant une vingtaine de secondes puis attendre la stabilité de la mesure ;

- régler le potentiomètre  étalonnage à pH 7,0   pour que l’afficheur indique un pH de 7,0 ;

- éteindre l’appareil ;

- retirer l’électrode, la rincer à l’eau du robinet puis la replacer dans le bécher  repéré “stockage de l’électrode ” .

 Étape 3 : réglage du potentiomètre étalonnage de la pente  à l’aide d’une solution d’étalonnage.

- verser dans le bécher étiqueté “solution d’étalonnage pH 4,0 ”, environ 40 mL de la solution tampon pH 4,0.

- rincer l’électrode du pH-mètre à l’eau distillée, puis essuyer la délicatement avec du papier absorbant.

- plonger l’électrode dans le bécher “ solution d’étalonnage pH 4,0 ” ;

- sélectionner le mode mesure de pH , remuer doucement l’électrode pendant une vingtaine de secondes puis attendre la stabilité de la mesure ;

- régler le potentiomètre étalonnage de la pente  pour que l’afficheur indique un pH de 4,0.

- éteindre l’appareil.

- retirer l’électrode, la rincer à l’eau du robinet puis la replacer dans le bécher  repéré “stockage de l’électrode ” .

TP n° 1 - Session 2001										     Page 4/4

4. Mesure du pH de la solution 0,0020 mol/L d’acide chlorhydrique

À l’aide du pH-mètre, on veut mesurer à nouveau le pH de la solution préparée au premier paragraphe.

 Noter ici les précautions à prendre pour le nettoyage de l’électrode :

- avant la mesure,

- après la mesure,

Appel n° 3

Devant l’examinateur, effectuer la mesure de pH .

pH =

Comparer cette valeur mesurée à la valeur calculée au paragraphe 2.

Réponse :

5. Rangement du poste de travail.

L’électrode du pH-mètre reste placée dans le bécher  repéré “stockage de l’électrode ” .

- Verser les contenus des autres béchers, de la fiole jaugée dans l’erlenmeyer marqué “récupération des produits usagés. ”

- Laver les béchers, la fiole jaugée et la pipette à l’eau du robinet .

- Les rincer à l’eau distillée.

- Nettoyer le poste de travail.

Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.

ANNEXE : EXEMPLE DE NOTICE  pH-MÈTRE

Le pH-mètre est livré complet avec une électrode HI 1230 B, une pile 9 V .

L’étalonnage se fait en agissant successivement sur les trois potentiomètres de réglage à l’aide d’un tournevis .

H I 8014

- Connecteur BNC pour le raccordement de l'électrode

- Afficheur cristaux liquides

- Commutateur rotatif pour la sélection des modes de mesure

OFF	: Dans cette position, l'instrument est éteint.

°C	: L'instrument est en mode affichage de température de travail .

pH	: L'instrument est en mode affichage de pH.

mV	: L'instrument est en mode affichage mV pour les mesures de potentiel rédox.

4.   Potentiomètres de réglage

°C	: potentiomètre de réglage de température de travail (réglage manuel).

mV/pH	: potentiomètre d'étalonnage de la pente.

AP 	: potentiomètre d'étalonnage à pH 7.